重庆市渝都监狱询价采购文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：YDX(2025)43号

重庆市渝都监狱现就医疗设备进行询价采购，欢迎有资格的供应商参与报价。

- 一、项目基本情况

| 项目内容 | 采购预算 （元） | 最高限价(元） | 履约保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备 | 155000 | 155000 | 10000 | 1 | 相关要求详见附件 |

### 资金来源：行政经费

### 三、询价资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及供货保障能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

供应商须具备医疗设备销售资质，信用良好。

- 报价说明

本项目以各商家在行采家（ https://www.gec123.com/）电子竞采的报价为结算依据。本项目报价为人民币报价，供应商按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。总报价包括（但不限于）：货物费、运输费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商的报价为人民币一次性报价，供应商的报价超过限价的无效。

五、成交方式：

（一）根据询价采购方式的成交原则确定成交供应商。在符合条件且完全响应采购需求的报价供应商中，以总价最低报价为成交供应商，报价按排名依次纳入我单位供应商库，作为候选供应商。在第一成交供应商因故不能履行合同时，依次通知排名第二、第三低......的供应商以本次报价或执行单价供货至本采购周期结束。若最低报价的供应商有两个及以上相同的，则按照报价时间先后方式确定成交供应商。

（二）成交供应商在接到成交通知后，应于三日内先递交询价商品的样品到采购方指定地点，经采购方确认后再签约进行批量供应。

六、采购项目具体内容及要求：

（一）项目清单

| 招标项目清单（5台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 1 | 单价限价10万元 |
|  | 参数及要求 |  |  |  |
|  | 一、明确核心需求（一级医院定位） 适用场景：主要用于COPD急性发作、肺炎呼吸衰竭、术后支持、急救转运前稳定。不追求高端ICU功能（如高频振荡、ECMO对接）。核心功能优先级必须支持有创+无创通气（一体机更实用）。操作简单、可靠性高、维护方便。 二、关键招标参数设置 1. 基础技术参数 通气模式：至少包含：VCV、PCV、SIMV、CPAP、PSV、NIV（无创模式）。 潮气量范围：50-1500mL（覆盖儿童及成人）。 呼吸频率：5-60次/分（满足大部分常见病需求）。 PEEP：0-20cmH₂O（COPD患者通常需≤10cmH₂O） FiO₂：调节 21%-100%（精度±3%），无需高精度氧疗 监测参数：气道压、潮气量、SpO₂（可选EtCO₂，非必须）。 内置电池：≥2小时。 屏幕：8英寸中文界面。 2. 安全与应急 必备报警功能：管路脱落、高压/低压、窒息、低电量。 电池续航：≥1小时（满足短时停电或转运）。 消毒兼容性：呼吸回路可拆卸消毒（无需高温高压，降低维护成本）。 3. 易用性与维护 操作界面：中文菜单，物理旋钮+简易触摸屏（避免复杂操作）。 培训要求：供应商提供免费现场培训（至少2次）。 售后服务：响应时间≤48小时，保修期≥3年。 实地考察：要求供应商提供同等级医院试用案例，优先选择本地有服务网点的品牌。 配套耗材成本：询问呼吸管路、滤网等耗材价格，避免后期使用成本过高。 4. 合规性 强制认证：NMPA注册证（国产）/进口医疗器械注册证。 电气安全：符合YY 0505（国产）或IEC 60601-1标准。 |  |  |  |
| 2 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 单价限价14000元 |
|  | 参数及要求 |  |  |  |
|  | - 1、检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH (TCa2+)。 - 2、电解质项目方法学：离子选择电极法。 - 3、测试速度：≤60s/标本。 - 4、标本量：≥100ul。 - 5、血清、血浆、全血直接上机测试，可同时检测血液中的 K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH。 - 6、自动和智能化升降吸液系统，自动进样、样品吸空自动提示、自动两点定标、自动校正、自动显示及打印结果。 - 7、科学合理的流路设计，全过程自动冲洗，样品针自动闭合清洗，标本直通传感器，减少交叉污染自动进样系统。 - 8、配件及消耗品成本低廉，提高用户效益；标配自动进样系统≥20个样品位，≥2个急诊位，≥2个质控位，≥1 个校正/清洗位。 - 9、操作方式：大屏幕液晶中文触摸操作屏，采用菜单式结构，可以人机对话，无物理按键，显示屏幕：≥5 寸（320×240 像素）LCD 屏幕，中文图形化菜单。 - 10、试剂系统：一体化盒装试剂包。 - 11、通过 RS-232 接口，可与外部计算机连接，能够打印正式报告单。可 24小时开机，开机时间≤3 分钟；有智能休眠模式。 - 12、仪器能存储 1500 个测量结果和一个月内的质控批内、批间的统计结果，并具有断电保护功能。 - 13、参考值范围可自行调整设定，异常结果自动提示。 - 14、质控统计范围约：30 天，可打印质控数据。 - 15、可靠的液路定位传感器，全程监测流路的工作过程，防止吸空，可自动定位，使测定过程简单可靠，独特的进样体积自动校正程序，避免了检测结果的不稳定性。 - 16、定标模式：自动两点定标、单点定标。 - 17、其他性能参数： - 项目 测量范围 分辨率 测量精度（CV） - K+ 0.50～15.00mmol/L 0.01 mmol/L ≤1.0% - Na+ 30.0～200.0mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0% - Cl- 30.0～200.0mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0% - Ca2+ 0.10～5.00 mmol/L 0.01 mmol/L ≤3.0% - pH 4.00～9.50(Unit) 0.01 ≤2.0% - 18、除本机必配附件、软件外，如另配附件，请清单列出。 |  |  |  |
| 3 | 电子生物显微镜 | 台 | 1 | 单价限价6000元 |
|  | 参数及要求 |  |  |  |
|  | - 明确核心需求 - 主要用途：常规病理切片观察（如组织活检、细胞学检查）。 优先选择成像清晰度、操作便捷性、设备稳定性、维护成本低。 二、关键招标参数设置 1. 光学系统参数 显微镜类型：正置生物显微镜（适合病理切片观察）。 物镜配置：标配4个物镜：4×、10×、40×（弹簧）、100×（油镜，可选）。 总放大倍数：40×-1000×（目镜10×，搭配物镜4×-100×）。 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 目镜：10×宽视野目镜（视场数≥20mm），支持屈光度调节 2. 机械与照明系统 载物台：双层机械移动载物台（尺寸≥140×140mm），带标本夹。 调焦系统：粗微调同轴旋钮（微调精度≤0.002mm），带限位装置。 照明系统：LED冷光源（寿命≥50,000小时），亮度可调，支持柯勒照明。 3. 数字化功能（选配但建议） 摄像系统：可选配500万像素以上CMOS摄像头（支持USB 3.0输出）。 图像软件：基础测量功能（长度、角度、面积）、支持JPEG/BMP格式保存。 显示输出：可外接显示器（HDMI接口）或通过电脑软件成像。 4. 操作与维护 人机工程：双目/三目镜筒可选，镜筒倾角30°，瞳距调节范围50-75mm。 维护成本：物镜与目镜可单独更换，LED光源模块化设计（无需专业工具拆卸）。 环境适应性：工作温度5℃-40℃，湿度≤80%（无冷凝）。 5. 安全与认证 合规性：通过NMPA认证（注册证需在投标文件中提供）。 电气安全：符合GB 4793.1（医用电气设备安全标准）。 |  |  |  |
| 4 | 12导联心电图机 | 台 | 1 | 单价限价17000元 |
|  | 参数及要求 |  |  |  |
|  | 一、明确核心需求（一级医院定位） 适用场景：常规体检、胸痛/心悸筛查、慢性病（高血压、冠心病）监测、转诊前初步诊断。不追求高端功能（如心电向量图、运动负荷试验）。精准采集12导联数据、抗干扰能力强、操作简单、支持快速打印。 二、关键招标参数设置 1. 基础技术参数 导联类型：标准12导联（I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6），支持同步采集。 采样率：≥500Hz（确保波形清晰，满足临床诊断） 抗干扰能力：具备工频滤波（50/60Hz）、肌电滤波功能 输入阻抗：≥100MΩ（减少电极接触不良的影响）。 增益范围：至少支持5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV可调。 胸导联电极类型：必须为真空吸附式（胸吸头），单电极吸附力≥50g（确保贴合稳固）。 肢体导联电极：夹式。 2. 分析功能与软件 自动分析：必须支持自动心率计算、ST段分析、心律失常提示（如房颤、室早）。 诊断报告：可生成中文报告模板（符合《心电图诊断标准》），支持手动修正诊断结果。 存储容量：≥1000例患者数据（支持按姓名/ID检索）。 3. 输出与连接 打印方式：内置热敏打印机（打印宽度≥100mm），支持单导/多导联打印。 数据导出：USB接口导出PDF/JPEG格式（可选Wi-Fi，非必须）。 数据输出格式：支持DICOM 3.0标准（医学影像通用格式） 、XML/HL7协议（HIS对接基础）。 4. 易用性与维护 操作界面：中文触摸屏（≥7英寸）或物理按键+旋钮设计。 耗材成本 胸吸头寿命≥500次吸附，必须为通用型，无品牌垄断。 培训要求：供应商提供免费现场培训（1次基础操作+1次维护）。 5. 安全与合规性 强制认证：NMPA注册证（国产）/进口医疗器械注册证。 电气安全：符合YY 0782-2010（心电图机专用标准）或IEC 60601-1。 防护等级：防尘防溅（IP22以上）。 |  |  |  |
| 5 | 床旁心电监护仪 | 台 | 1 | 单价限价18000元 |
|  | 参数及要求 |  |  |  |
|  | 一、核心需求定位 适用场景： 住院患者常规监护（内科、术后观察）。 急诊抢救（如胸痛、心衰患者初步监测）。 多参数基础监护（心电、血氧、血压、呼吸）。 抗干扰能力强（适应基层医院电磁环境）。 操作简单（护士可快速上手）。 二、关键招标参数设置 1. 基础监护参数（必选） 心电监护： 导联：≥3导联（标配），可选5导联（扩展诊断）。 心率范围：30-300次/分，支持心律失常报警（室早、房颤等）。 血氧饱和度： 测量范围：0-100%（精度±2%）。 脉率显示：弱灌注下仍能工作（如休克患者）。 无创血压：测量模式：自动/手动/连续（可选）。 压力范围：0-300mmHg（误差±3mmHg）。 呼吸监测： 通过胸阻抗法监测呼吸频率（5-100次/分）。 2. 显示与报警功能 显示屏：≥12英寸彩色触摸屏，支持波形与数值同屏显示。 报警功能： 自定义报警阈值（心率、血氧、血压）；声光报警，支持报警静音。 趋势存储： ≥24小时趋势图存储，支持回顾分析。 3. 数据管理与输出 数据导出： USB接口导出PDF/Excel报告；可选Wi-Fi（非必须，可预留扩展）。 打印功能： 内置或外接热敏打印机（支持简要报告打印）。 4. 操作与维护 电池续航： 内置电池≥4小时（满足转运或短时停电需求）。 电极与耗材： 兼容通用心电电极片（耗材成本≤0.5元/片）。 消毒兼容性： 主机表面耐受酒精擦拭，电缆可拆卸消毒。 5. 安全与认证 合规性：通过NMPA认证（提供注册证编号）。 电气安全：符合YY 0708-2009（医用电气设备安全标准）。 6.服务承诺 提供免费操作培训（护士、医生各1次）。 |  |  |  |

（二）项目其它要求

1、所采购的相关材料、产品应符合国家及重庆市相关质量标准。

2、所有产品必须为中国大陆生产，提供的产品为正品合格。

3、投标供应商需具有提供现货、安装的能力。

4、交货及安装时间：中标人必须在合同签订后15日内完成交货。

5、产品、设备符合国家、重庆市规范和行业标准，交货时由供货商配合采购方查验。

6、本次报价须为人民币报价，包含但不限于：货物费、人工费、运输费（含装卸费）、保险费、安装费、税费等货到采购人指定地点的所有费用。

七、合同周期：

以采购人实际需求为准。

八、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：中标人必须在合同签订之日起15日内完成交货。

（二）交货地点：重庆市南岸区茶园大道118号渝都监狱指定地点。

（三）验收标准：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设施设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人书面确认。

4、供应商提供的资源及服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

注：供应商提供的货物未达到招标文件相关要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。

6、产品在使用单位人员掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标产品质量保证期至少1年，具体按相关规定执行。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

注：供应商承诺的产品质量保证期不能低于国家强制标准

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在12小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；到达现场后无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应立即通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- 符合国家行业及相关规定，原厂原包装正品。

（四）其它要求

1、中标单位必须遵守相关的安全规则制度，严禁违章作业。

2、中标单位应当加强人员的教育和管理，增强安全文明施工意识，确保安全。

3、因违规或对施工人员管理不善造成安全事故或人员伤亡事故的，由施工单位承担全部责任。

十、履约保证金及付款方式：

1、履约保证金：10000元（壹万元整）。由成交供应商在询价结果公示期满后五个工作日内转至采购人指定账户；重庆市渝都监狱，3100027309026400153，工行重庆分行茶园支行。并与采购人签订合同，履约完成，转为质保金，质保期满后，经采购方验收合格且供应商无违约责任后由供应商提出申请，原渠道无息退还。

2、付款方式：

（1）货物安装试用、验收合格后，由供应商向采购人提交全额发票和验收报告申请付款，经审核通过后，采购人按合同付款，若供应商未提供发票，采购人有权暂不付款且不构成违约，供应商不得因此迟延、拒绝、中止、停止或不按合同约定履行义务。

（2）自货物验收合格之日起至质保期满，货物未出现质量问题，履约保证金无息返还。

十一、联系方式：

采购人：重庆市渝都监狱

联系人：吴老师

电  话：13452904351

十二、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

十三、本文件附件

附件1

（一）报价函

报价函

重庆市渝都监狱 ：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为大写（元）：            ；小写（元）：       。（最高限价155000元）

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，及时签订合同，按时履约。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

## 渝都监狱医疗设备报价明细表

| 序号 | 商品名称 | 规格 | 总数量 | 品牌 型号 | 单价报价（元） | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 台 | 1 |  |  |  | 单价限价100000元 |
| 2 | 电解质分析仪 | 台 | 1 |  |  |  | 单价限价14000元 |
| 3 | 电子生物显微镜 | 台 | 1 |  |  |  | 单价限价6000元 |
| 4 | 12导联心电图机 | 台 | 1 |  |  |  | 单价限价17000元 |
| 5 | 床旁心电监护仪 | 台 | 1 |  |  |  | 单价限价18000元 |
| 合计（总价不超过155000元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

（三）服务方案

服务方案（格式自定）

附件2

（一）企业营业执照副本复印件（原件备查）

（二）“国家企业信用信息网、天眼查公司及股东详细信息查询截图。

（三）法定代表人资格证明书

报价供应商名称：

地址：

姓名：         性别：      年龄：

职务：

系我单位法定代表人。

特此证明

报价供应商名称：（公章）

年   月   日

法定代表人二代身份证复印件复印或粘贴均可

法定代表人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

- 委托书（法定代表人参与投标的无须委托）

重庆市渝都监狱：

兹委托      （被委托人）参加贵单位组织的        采购项目活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜，该同志所承诺和签署的与本项目相关的一切事项我单位全部认可，并承担法律后果。

附被委托人情况：

姓名：                         性别：

年龄：                         职务：

身份证号：

详细通讯地址：                        电话：

传真：                                邮政编码：

报价供应商名称（公章）         法定代表人（签字）

年  月  日

授权代理人二代身份证复印件复印或粘贴均可

授权代理人二代身份证复印件

复印或粘贴均可

（五）报价供应商诚信承诺书

采购项目名称：

致：  重庆市渝都监狱 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无违法活动记录，符合重庆市渝都监狱规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（公章）：

日期：年   月   日

（六）报价单位银行开户证明（含账户名称、开户银行、银行帐号等信息，盖报价单位公章）或银行开户许可证复印件。

（七）其它证明文件或响应文件，如果有，格式请自编，并盖投标单位公章。

（结束）