- 竞争性磋商

- 文 件

- 项目编号：ZKBH-2025-025

- 磋商项目名称：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院县域次中心建设项目（第一批设备采购）

采   购   人：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院

采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

- 二〇二五年十月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	4

一、竞争性磋商内容	4

二、资金来源	4

三、供应商的资格条件	4

四、磋商有关说明	4

五、保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  项目技术需求	7

一、磋商项目一览表	7

二、磋商项目技术需求	7

第三篇  采购商务需求	15

※一、交货期、交货地点、逾期责任及验收方式	15

二、报价要求	16

三、质量保证及售后服务	16

四、付款方式	17

五、知识产权	17

六、培训	17

※七、附件及包装要求	17

八、其他	18

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	19

一、磋商程序及方法	19

二、评审标准	21

三、无效响应	22

四、采购终止	23

第五篇  供应商须知	- 24 -

一、磋商费用	- 24 -

二、竞争性磋商文件	- 24 -

三、磋商要求	- 24 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 26 -

六、关于质疑和投诉	- 26 -

七、采购代理服务费	- 27 -

八、签订合同	- 28 -

第六篇 政府采购合同（仅供参考）	- 29 -

第七篇  响应文件编制要求	- 31 -

一、响应文件封面	- 32 -

二、经济部分	- 33 -

三、技术部分	35

四、商务部分	37

五、资格条件及其他	40

## 第一篇  采购邀请书

中科标禾工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院（以下简称：采购人）的委托，对“石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院县域次中心建设项目（第一批设备采购）”进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 磋商项目名称 | 采购预算价（元） | 保证金（万元） | 成交供应商 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院县域次中心建设项目（第一批设备采购） | 441000.00 | 无 | 1名 |
| 备注：以上采购内容的具体需求，见第二篇相关内容。 |  |  |  |

## 二、资金来源

乡村卫生体系建设项目资金，采购预算金额441000.00元。

## 三、供应商的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目特定资格条件

1.所投产品若属于第二类或第三类医疗器械的，投标人须提供所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件或扫描件）；

2.如果投标人不是所投产品的制造商，所投产品若属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或扫描件或营业执照复印件或扫描件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品若属于第三类医疗器械的，投标人应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或扫描件）。

## 四、磋商有关说明

（一）请有意参加本项目的供应商按要求进行注册，通过“行采家”（ https://www.gec123.com/），登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”（ https://www.gec123.com/）网上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年10月9日至2025年10月15日。

2.竞争性磋商文件购买方式：在竞争性磋商文件发售期内，供应商将竞争性磋商文件购买费用汇至以下账户（注明：ZKBH-2025-025文件费），同时将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至250537432@qq.com（邮箱）。

户  名：中科标禾工程项目管理有限公司重庆分公司

开户行：中国建设银行重庆渝北支行金岛分理处

账  号：50001084400050211866

- 竞争性磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

- 在竞争性磋商文件发售期内购买了竞争性磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（五）递交响应文件地点：中科标禾工程项目管理有限公司会议室（地址：渝北区动力国际B座717-720）。

（六）响应文件递交开始时间：2025年10月20日北京时间14:00。

（七）响应文件递交截止时间：2025年10月20日北京时间14:30。

（八）磋商开始时间：2025年10月20日北京时间14:30。

## 五、保证金

（一）保证金递交

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本项目不收取投标保证金。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院

- 联系人：兰波

- 电  话：18723990586

- 地  址：重庆市石柱县土家族自治县西沱镇月台路51号

- 采购代理机构：中科标禾工程项目管理有限公司

- 联系人：朱海波

电  话：17782164688

地  址：渝北区动力国际B座717-720

## 第二篇  项目技术需求

## 一、磋商项目一览表

| 序号 | 产品名称 （标的名称/设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 病床 | 110张 |  |
| - 2 | 空气压力治疗仪 | 1台 |  |
| - 3 | 喉镜 | 1台 |  |
| - 4 | 吸痰器 | 1台 |  |
| - 5 | 电凝刀 | 1把 |  |
| - 6 | 除颤仪 | 1台 |  |
| - 7 | AI诊断仪 | 2台 |  |

## 二、磋商项目技术需求

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

电凝刀技术要求

- （一）设备功能需求

- ▲临床用于对组织切割、凝血，可配合内镜使用。

- （二）技术参数

- 主载频率：≥100 KHz

- 负载阻抗：单极500Ω，双极100Ω

- 工作电源：AC220V，50Hz

- 最大功率：单极 ≥ 300W；双极：≥ 70W

- ▲工作模式：≥5种；单极切割：≥2种，单极凝血：≥2种；具备混切、电灼、双极功能。

- 纯切功能：≥ 300W，功率连续可调

- 电凝功能：≥ 150W，功率连续可调

- 混切功能：≥ 250W，功率连续可调

- ▲电灼功能：≥ 150W，功率连续可调

- 双极功能：≥ 70W，功率连续可调

- 具有功率记忆功能，能保存常用功能、功率

- 操控方式：手动、脚踏双路控制

- ▲具备双回路安全自动监测、控制和报警功能

- 具有自动检测、消除高频漏电流功能

- ▲采用无风扇散热方式

- ▲具有自动稳压系统，外接电压不稳时保证终端输出稳定

- 具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗

- 微电脑控制，数字化、多功能，内置故障自检软件

- 设备通过YY0505电磁兼容检测

- 企业通过ISO9001量体系认证

- 主机质保：≥2年

- ▲设备有效期：≥10年

手摇式二折病床

1、规格：2080*960*500mm±10mm；

2、床头、床尾板采用ABS工程塑料吹塑成型，带定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽，装卸方便；

3、▲床板采用≥0.7mm冷轧带钢一次性拉伸成型床条，床条正面为两根约6mm宽、深度约为2mm加强筋且床条，宽度是63mm±1mm，高度为15mm±1mm，两根加强筋中心距离为≥28mm 用于加强；（提供床板实物小样，样品长度≥900mm）

背板可调节范围0-80°。

4、▲双向过盈保护丝杆：摇动应灵活，无卡阻现象，无载荷时手柄起动力矩≤1N.m；摇杆采用不锈钢制万向联轴节结构，升降丝杆采用45#钢挤压成型，Mn含量0.55%±0.05%，伸缩管采用不锈钢内套设计；摇把把手折叠角度：可0-180°折叠；摇把把手材质为：ABS工程塑料摇把；具有双向过盈保护丝杆总成保护装置：每次使用过程中，背段升降到最大位置后，过盈保护丝杆总成应出现空转状态，背段不再继续升起。反之每次背段降到最低位置后（即水平位置），过盈保护丝杆总成应出现空转状态。升降系统疲劳耐久性：背板80KG，连续升降疲劳测试，背板升降16000次，应无功能性损坏。摇把把手连续往复180°折叠10000次，应无功能性损坏；（以上划横线内容需提供由国家认可第三方检测机构出具的相关检测报告）

5、▲折叠护栏：铝合金折叠护栏铝，铝质全覆式6支护栏，型材厚度≥1.5mm，开关采用ADC12铝合金材料压铸成型，金属手握式单边开关，护栏带自锁机构，能收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm。折叠护栏安全可靠性：护栏承受水平纵向1200N推力，持续150小时，不得产生变形；护栏承受水平横向1200N推力，持续150小时，不得产生变形；将护栏上主管向上用1200N拉力，持续150小时，护栏不得产生永久性变形；将护栏上主管中间点位置处垂直向下施加1200N压力，持续150小时，护栏不会产生变形。护栏疲劳耐久性：护栏使用寿命为60000次。正常使用情况下，护栏上主管承受1200N压力，连续使用开闭功能疲劳测试45000次，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏；正常使用情况下，护栏上主管均匀负载20kg沙袋，连续使用开闭功能，连续升降60000次后及运行过程中，无功能性损坏；护栏经过60000次疲劳测试后，左右单向晃动≤10mm，应无功能性损坏；（以上划横线内容需提供由国家认可第三方检测机构出具的相关检测报告）

6、▲脚轮：采用直径≥125mm脚轮，应转动灵活着地平稳，四只脚轮应能可靠锁定，脚轮内外防腐防锈。疲劳耐久性:整床标准载荷情况下(其中:背板80kg),匀速通过≥6mm高度障碍物连续测试60000 次，刹车30000次，行程≥60KM，应无功能性损坏。（以上划横线内容需提供由国家认可第三方检测机构出具的相关检测报告）

7、床垫厚度≥60mm；规格尺寸：与床尺寸配套；床垫采用天然椰棕和高密度弹性海绵；床垫套采用防水帆布。

8、▲床垫外层床套：配置8公分床垫，床垫尺寸和分段与床相配，底层为≥40mm环保棕成型垫，面层≥40mm高弹性海绵（泡沫），海绵（泡沫）回弹率（%）≥40，拉伸强度（kpa）≥135，伸长率（%）≥160，提供第三方具有CMA资质的监督抽查检验报告复印件，检验类别为监督抽检，报告带防伪二维码。

9、配置餐桌板带挂钩，整床前后左右带4个输液架孔。

空气压力治疗仪技术要求（推车款）

- （一）适用范围

- 适用于肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，通过促进静脉血液和淋巴液回流，预防深静脉血栓形成、消除或减轻肢体水肿。

- （二）技术参数

- 至少8种治疗模式含基础模式5种，固定模式2种，自定义模式

- 加压模式：分级加压，等级加压

- ▲治疗压力：0-240mmHg可调，压力精度：±10mmHg

- 定时功能：定时时间范围1-999min

- 充气速度：1-6档可调，适用于不同耐受度的患者

- 具备熄屏功能，零压跳过功能

- ▲主机重量≤2.0kg,具有≥5英寸彩色触摸屏

- ▲电池规格：内置锂电池，工作时长≥5小时

- 电池充放电≥300次

- 具备压强指示功能，偏差范围：±5mmHg

- 可存储1000条治疗数据

- 超静音设计，正常工作噪声≤50dB（A）

- 静脉充盈时间：20S-120S

- 支持腿部，脚部，臂部治疗部位，各治疗部位可单独使用，也可组合使用；可选配手部气囊治疗

- 治疗演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择

- 附件具有单人重复性和重复性可选

- 报警功能：超压报警、欠压报警、结束报警

喉镜技术要求

- 适用于临床挑起患者会厌部暴露声门，指引气管插管供麻醉或急救用。

- 显示主机

  - 显示屏幕≥3.5英寸，采用防碎保护材质，全视角无眩光；

  - 显示主机可前后旋转≥130°，左右旋转≥160°；

  - 显示主机具备4个物理按键：电源键、菜单键、向上选择键、向下选择键，方便快捷操作；

  - ▲电源键启动后开机仅需3秒即可进入工作界面，开机即可插管；

  - 电量低于10%时，屏幕提示电量不足并显示电量消耗进度；

  - 显示主机顶部有接口，一个接口可用于三种用途：充电、传输文件、外接HD高清接口显示器；

  - ▲显示主机和手柄一体化设计，避免因频繁分离引起的接触故障；

- 镜片

  - CMOS摄像头，非光导纤维导光，不易损坏；

  - 200万像素，声门清晰可见；

  - 空间分辨率≥5 lp/mm；

  - 工作距离30-90mm；

  - 视场角≥60°；

  - 光照度≥400lx；

  - ▲镜头防雾功能，无需预热，开机即可插管，为紧急插管手术节省时间；

  - 重复性镜片采用316医用不锈钢，抗弯强度极高，无折断风险；

  - 镜片可重复使用1000次以上；

  - 重复性镜片通过IPX8防水等级测试，可深水浸泡消毒；

  - 一台主机适配所有规格喉镜片，包括但不限于：儿童、成人、困难气道等；

- 手柄

  - 手柄采用防菌设计；

  - 具备拍照摄像一体的功能键，短按拍照、长按摄像，一键记录插管病例方便教学研究；

  - 拍照摄像按键也可作为返回键，在子菜单界面中按下即可返回上层界面；

- 电池

  - 可重复充电锂电池，充电次数≥300次；

  - 电池容量≥3200mAh；

  - 持续工作时间≥200min；

- 电源

  - 电源适配器输入电压100-240V，输入电流0.2-0.1A，输入频率50/60HZ；

  - 充电器输出DC5V，输出电流2A；

- 环境规格

  - 储存环境：温度-20~55°，湿度10~93%、非冷凝，大气压力70kPa~106kPa；

  - 工作环境：温度5~40℃，湿度20~80%、非冷凝，大气压力70kPa~106kPa；

- 安全标准

  - 电气安全符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000规定，并提供相关检验报告；

  - 环境要求符合GB/T 14710-2009规定，并提供相关检验报告；

吸痰器技术要求

（一）适用范围

院内院外为患者吸脓血，痰等粘稠液体用。

（二）技术参数：

- ▲主机重量：≤3.5kg（含电池)

- 输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V~ 50/60Hz

- 抽气速率：≥20L/min

- 极限负压值：≥80kPa

- 负压精度：±5kPa

- 负压指示器：表盘指针显示

- 收集罐：≥1 L

- 最高噪音值：≤70dB

- ▲内置锂电池：11.1V，≥2600mAh

- 溢流防护装置：可以防止吸入的液体进入中间管道

- 具有空气过滤器：过滤空气，滞留颗粒物

- 储液容器支持温水清洗、浸泡消毒和在93℃以下自动清洗机进行热消毒

- ▲通过国际EN1789测试，提供第三方权威认证证书

- 通过RTCA/DO-160G-2010测试，提供第三方资质证明资料

除颤仪技术要求

- （一）适用范围

▲主要用于院内、院前等临床环境下对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等。

- （二）通用要求

- ▲主机重量（含电池）:≤6.0kg ，

- 主机屏幕：≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2020，需提供国际认证证书

- 符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018

- 通过RTCA/DO-160G航空测试认证，需提供认证证书

- 防尘防水等级:IP54以上

- 通过自由跌落试验要求，可承受六面1m以上跌落冲击，需提供测试报告

- （三）技术参数

- ▲采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量≤150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；

- 除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量360J，能量选择范围更大，全覆盖少数原本可除颤转复的病例因可选择的能量上限限制导致除颤无效的情况，提高除颤成功率和有效性 ；

- 除颤能量选择范围：能量分21档以上（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/

- 100/150/170/200/300/360J），可通过体外电极板进行调节

- ▲旋钮式能量选择，快速选择能量，节约时间，提高除颤成功率

- 除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S

- 病人阻抗范围：体外手动除颤，25-200欧范围以上

- ▲成人/儿童一体化电极板，至少具有能量选择、充电、放电功能

- 手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值 ，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围

- 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

- AED功能具备一键切换成人和儿童模式

- 体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）

  - 起搏波形：单相方波，脉冲宽度≥20ms

  - 起搏频率：40ppm～170ppm范围以上

  - 起搏电流：0mA～200mA范围以上

- 至少标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）等监护功能

- 监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类

- 心电监护模式：具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种

- ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s4种以上

- ECG 灵敏度：×0.25、×0.5、 ×1、×2、×4等5种以上

- 心率测量：成人：15bmp～300bpm范围以上，小儿：15bpm～350bpm范围以上，新生儿：15bpm～350bpm范围以上

- 心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上

- 呼吸测量：0rpm～120rpm范围以上

- 同屏显示≥3通道监护参数波形

- 具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽≥50mm，可同时打印≥3道波形

- 具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备（需提供证明文件）

- 可充电锂电池，360焦耳除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤

- 存储要求:内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看

- AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间≥180min

- 趋势资料：可存储≥168小时的趋势资料

- 可存储≥2000条自检记录，≥1200条事件记录，≥200条病人档案

- 具备USB接口，可导出数据分析，可升级WIFI、蓝牙和4G数据通讯功能

- 具有自动自检功能，在关机状态下，在设置的时间点进行自动自检

- 可充电锂离子电池，具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯（提供实物照片）

- 除颤后心电基线恢复时间≤2s

AI诊断仪技术要求

1、输入电源：220V、50HZ;(家用交流电)

2、外形尺寸：500mm*460mm*1740mm±10mm

3、万向轮：立体配脚轮；

4、四诊结合：AI融合舌诊，面诊，问诊，脉诊

5、精准检测：大数据临床双驱动，生成可视化健康分析报告

6、纯中医检测：以传统中医理论为基石，运用先进AI技术，开展专业，全面的纯中医角度健康检测

7.体质辨识范围：体质辨识范围覆盖《中医体质分类与判定》标准的9 种体质(平和质、阳威质、气盛质等)，可生成体质报告二维码，关联生成食疗、运动，中药，理疗建议。

8.分辨率：≥1920*1080

9.内存：≥2GB，存储32GB

10.屏幕尺寸：≥4.5英寸

11.前置摄像头分辨率：800W

12.触摸方式：电容触摸屏

13.主板：瑞芯微RK3568_r

14.网络支持：支持WIFI

15.补光灯：有

16.脉搏测量范围：≥30-250bpm

第三篇  采购商务需求

## 一、交货期、交货地点、逾期责任及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：石柱土家族自治县西沱镇中心卫生院，采购人指定地点。

（三）逾期责任

因中标人原因（不可抗力因素除外）造成逾期到货的，每逾期交货1个日历日，中标人按合同总额的0.1%赔偿给采购人。若逾期超过20个日历日，采购人有权单方面终止合同，由此产生的损失由中标人自行承担。

（四）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到国家及行业规定和采购人规定的标准。设备安装使用后，采购人若发现所提供的产品与招标文件要求内容（包括产品数量、技术参数等）不相符，采购人可无条件退货并追究中标人违约责任，一切后果自负。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3培训到位，使用人员能熟练操作；正常使用1周。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试使用/运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要中标人对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有，如采购人不需要，由中标人清理出现场并合理处置。

8.产品在安装调试完毕后，验收环节须邀请具有国家检测资质的第三方机构对采购产品按照招标文件及投标文件技术参数逐一进行试运行和验收，由中标人支付一切检测费用；如验收不合格，发现产品参数与招标文件及投标文件技术参数不符，采购人将无条件退货，并没收履约保证金，并将相关情况上报财政主管部门，要求对中标人按虚假响应进行处理，一切后果由中标人自觉性承担。

9.采购人只接受一次性验收，若在验收过程中发现有不符合招标文件及投标文件技术参数要求的情况，视为验收不合格，采购人有权拒绝收货，不再允许中标人对货物进行再次整改或调整。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包括但不限于：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、包装费、利润、售后服务费、质保期内所产生所有维保费用与备品备件费用、安装调试费、税费、培训费、链接采购人医院信息系统的对接费用、第三方检测费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，所投产品质保期不少于2年。采购合同签订时，中标人须提供产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构出具的质保承诺书原件或售后服务承诺函原件（承诺函/承诺书格式自拟且原件须加盖产品制造商或制造商中国大陆境内代表机构的公章）在产品整个质量保证期内，所需零配件均由中标人免费提供，不得再向采购人收取任何维修费、差旅费等其他额外费用。中标人须保证零配件供应10年及以上并免费提供设备升级服务，若需更换零部件，必须使用原厂/所投产品制造商生产的零部件。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在2小时内采取相应响应措施，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在6小时内派出专业人员达到维修现场进行技术支持，使采购人能够正常使用，若24小时内仍无法排除故障或解决技术问题，须提供备用机供采购人使用或提供解决方案；采购人遇到关键部件损坏，中标人或制造商应在接到采购人报损电话后24小时内提供备用品，并于一个月（30个日历日）内对原关键部件进行免费修复，若未能修复，须提供原厂部件进行更换。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。（投标文件中提供常用备品备件及易损件的价格清单，格式自拟）

## 四、付款方式

（一）为减轻企业负担，本项目采购人不收取履约保证金。

（二）采购合同签订后采购人收到质保承诺书或售后服务承诺函且所提供设备验收合格，中标人委派的工程师或专业操作师培训到位，采购人医院科室医生能独立完全操作使用设备后，中标人应向采购人提供正规足额的付款发票，采购人在收到发票后按采购人单位财务支付流程以一次性转账方式向中标人支付100%合同价款；往来款项支付通过双方开户银行进行，结算费用双方各自承担。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应对采购人单位相关使用人员提供免费设备操作培训和设备保养知识培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件及包装要求

（一）本项目的商品包装和快递包装，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。

（二）所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准，中标人提供的货物如出现质量问题，由中标人按照实际损失予以赔付。

## 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2．符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 采购方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性磋商文件第二篇及第三篇规定的所有内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- （三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务（技术）、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40分） | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 | 60分 | A 起评分： 有效投标人的起评分为 60 分，即投标产品满足或优于所有技术需求项得 60分。 |  |
|  |  |  | B 减分条款： （1）标注“▲”代表重要技术参数，重要性技术参数（▲条款）达不到招标文件要求的,每负偏离 1 项扣除5分；有3条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 （2）未标注“▲”技术参数，每负偏离 1 项扣除3分。有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

- 供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

- 供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商的；

- 供应商未按照采购文件的要求缴纳保证金的；

- 供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

- 供应商的最后报价超过采购预算的或最高限价的；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股

公司，在同一分包采购中同时参与磋商。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合

同项下的政府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商再参加本项目的采购活动的；

- 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法

接受的条件。

（十）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十三）供应商提供虚假材料的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购技术需求、采购商务需求磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1．供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2．响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体形式参与投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）投标保证金：

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2．发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和商务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1．若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1．响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，整套电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达开标地点。应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2．响应文件递交截止时间：参阅投标邀请书。

3．响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1．供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2．供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3．投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

1.成交供应商在领取成交通知书的同时，采购代理机构按本竞争性磋商文件中的约定向成交供应商收取采购代理服务费。采购代理服务费按标价的1.5%进行收取。

2.服务费以转帐或电汇等形式支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》（样本）签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇 政府采购合同（仅供参考）

重庆市政府采购购销合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性磋商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、响应文件封面

二、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务评审需提供的资料（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（六）其他应提供的资料（如有）

### 一、响应文件封面

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年  月  日

### 二、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1．愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：         ；人民币小写：           元，本项目在投标过程中，未对竞争性磋商文件进行实质性变动，我公司报价以最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3．我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5．在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书的同时，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

磋商项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应完整填写本表。

- 该表可扩展。

- 产品名称一栏请填写设备注册证名称

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 三、技术部分

（一）技术响应偏离表

- 磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列内容进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

### 四、商务部分

（一）商务响应偏离表

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人或其授权代表

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列全部内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）商务评审需提供的资料（格式自定）

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 五、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

- （六）其他应提供的资料（如有）

其他与项目有关的资料。

（结束）