- 竞争性谈判文件

谈判项目编号：SMJW2025竞-004

项目名称：钬激光60W设备采购项目

采购单位：重庆市合川区精神卫生中心

- 二〇二五年八月

温馨提示

各潜在供应商：

我院钬激光60W设备采购项目不实行报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）。为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题。

1、请潜在供应商认真仔细阅读政府采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动。

2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章。

3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字。

4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容。

5、潜在供应商递交的响应文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章。

6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项。

7、投标保证金：潜在投标人投标保证金在投标开始截止时间前以转账方式缴纳给招标人。

8、潜在供应商应随时关注在“行采家”网站上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件。

9、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助。

- 重庆市合川区精神卫生中心    制

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	4

五、保证金	5

六、其它有关规定	6

七、联系方式	6

第二篇  供应商须知	7

一、谈判费用	7

二、竞争性谈判文件	7

三、谈判要求	7

四、谈判程序	9

五、评审依据	10

六、成交原则	10

七、成交通知	11

八、关于质疑和投诉	11

九、签订合同	12

第三篇  谈判项目技术需求	13

一、设备名称、数量	13

二、技术规格及质量要求	13

第四篇  谈判项目服务需求	17

第五篇  合同草案条款	18

第六篇  响应文件格式要求	22

一、经济文件	22

二、商务技术文件	24

# 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区精神卫生中心根据医院业务发展需要，对钬激光60W系统设备 采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 竞争性谈判内容

| 名称 | 数量（套） | 采购预算 （万元） | 保证金 （元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钬激光60W | 1 | 38 | 7600 | 1 | 投标产品必须在中国大陆生产 |

### 二、资金来源

### 医院自筹，38万元。

### 三、谈判资格

谈判供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上2-6条可用诚信声明代替（格式后附）。

（二）特定资格条件

1、所投产品属于医疗器械管理的，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下要求：

①投标人为产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为产品代理商或经销商的，投标产品若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标产品若属于二类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供复印件，加盖投标人公章）。

②投标产品属于《医疗器械监督管理条例》规定的第I类、II类医疗器械产品应提供备案凭证，属III类医疗器械产品须提供在有效期内的《医疗器械注册证》及随证发放的附件（提供复印件，加盖投标人公章）。

（三）本项目不接受联合体谈判

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购电子交易平台“行采家”（http：//www.gec123.com）上下载本项目竞争性谈判文件及其他资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

（六）谈判及报名地点：重庆市合川区心理卫生中心五楼（合川区营盘街155号）

（七）提交响应文件开始时间：2025年08月21日北京时间14:00

（八）提交响应文件截止时间：2025年08月21日北京时间14:30

（九）谈判开始时间：2025年08月21日北京时间14：30

五、保证金

（一）谈判保证金金额

本次谈判保证金为人民币7600.00 元。大写：柒仟陆佰元整。

- 缴纳谈判保证金方式：

谈判保证金缴纳方式为网上银行公对公转账缴纳。

开户名称：重庆市合川区精神卫生中心

开户银行：农行重庆合川三庙支行

银行账号：311 5110 104 0000 633

投标人转账时请备注清楚保证金名称：****项目投标保证金。

注：谈判保证金未按竞争性谈判文件要求缴纳、未在规定时间内缴纳的，视为未缴纳该项目的谈判保证金，投标无效。

- 谈判保证金退还方式：

未中标单位在投标结束后按原缴纳方式退还谈判保证金，中标单位在签订合同时按原缴纳方式退还谈判保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”（http://www.gec123.com）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）质疑：投标人对采购文件如有异议，应在2025年08月20日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，向采购人提出质疑，未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

（四）质疑所需附件未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，恕不受理。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件、不按本谈判文件规定封装和密封的投标，恕不接受。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市合川区精神卫生中心

联系人：罗老师

电  话：023-81660986；13640584596

地  址：重庆市合川区三庙镇西街26号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

无论谈判结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

### 二、竞争性谈判文件

### （一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目服务需求、谈判项目商务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，要求供应商在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1.响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2.保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5.提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件由 “商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.3、若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

6.响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

6.1.1、响应文件按照“商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标。

6.1.2、响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“*****文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。

6.1.3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7.响应文件语言：简体中文

8.供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9.无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2 投标人超出营业范围投标的；

9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.5响应文件不按规定签字、盖章；

9.6报价超过采购预算；

9.7第二次报价超过第一次报价的；

9.8未实质性响应谈判文件的响应文件的；

9.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1.谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2.竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6.在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7.供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8.谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1.评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名中标成交候选人。

1.2若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2.评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目商务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

2.5.3若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.3.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.3.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.3.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）定标原则

采购人或其授权的谈判小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购人应当自评审结束之日起5个工作日内按照评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商，并在2个工作日内发出中标或成交通知书。

2.采购人在发出的中标或者成交通知书后，在重庆市政府采购电子交易平台“行采家”（http：//www.gec123.com）上公示中标或成交结果，公示时间为1个工作日。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。

4.如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布期间和成交公示截止时间后七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。

2.供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑（联系人：罗老师   电话：13640584596）。

3.质疑所需附件请在重庆市政府采购电子交易平台“行采家”（http：//www.gec123.com）下载，质疑书提供一正本，二副本，并提供质疑书WORD电子件。未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，采购人将拒绝受理。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购电子交易平台“行采家”公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1.采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4.采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 一、设备名称、数量

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钬激光60W | 1套 | 投标产品必须在中国大陆生产 |

### 技术规格、数量及质量要求

| 1 | 光纤终端最大平均输出功率 | 光纤终端最大平均输出功率≥60W |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工作激光输出波长 | 2000nm≦工作激光的输出波长≦2200nm |
| 3 | 控制能量稳定功能 | 拥有能量稳定控制功能，确保激光能量输出不稳定度≤±5%，确保激光输出功率的复现性≤±5% |
| 4 | 传输系统 | 光纤传输，设备注册单元内包含一次性使用光纤和可重复使用光纤2种选择（以注册证为准）。 |
| 5 | 脉宽 | 具备脉宽可调功能，支持靶向碎石操作，宽窄脉宽间隔≥600μs。窄脉宽≤200μs，爆破力强，碎块化效果好，碎石效率高。宽脉宽≥800μs，粉末化效果显著，散状止血，切割止血同步进行。窄脉宽、宽脉宽均以注册证附页技术要求及设备警示标签照片为准。 |
| 6 | 激光耦合效率 | 激光耦合效率≥90%（提供专业检测机构出具的检验报告） |
| 7 | 连续工作时间 | 连续工作8小时功率无衰减（提供专业检测机构出具的检验报告） |
| 8 | 搭配光纤 | 搭配使用272um光纤做软镜手术，最大传输功率：≥60W(提供检验报告)；搭配使用200um光纤做软镜手术，最大传输功率：≥50W(提供检验报告)；软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm |
| 9 | 网电源连接方式 | 可插拔，电源线长度≥5m。 |
| 10 | 光纤末端最大单脉冲能量 | 光纤末端最大单脉冲能量≥4J |
| 11 | 激光器工作方式 | 脉冲式，最小脉冲重复频率≤5Hz，最大脉冲重复频率≥30Hz。 |
| 12 | 抗干扰 | 抗干扰加长脚踏连接线，长度≥5米 |
| 13 | 指示光 | 护眼指示光为绿光，500nm≤波长≤540nm，功率≤5mW。 |
| 14 | 控制方式 | 全触摸彩色控制屏 |
| 15 | 专家数据库 | 嵌入式微电脑内置专家数据库 |
| 16 | 电源 | 交流电压220伏，频率为50赫兹。 |
| 17 | 冷却系统 | 具备水冷技术，拥有制冷专利技术，确保性能稳定。 |
| 18 | 质量认证 | 生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证。 |
| 19 | 软件著作权 | 拥有软件著作权。 |
| 配套设施设备 |  |  |
| 1 | 配套设施设备 | 配备275um、550um光纤各一根，光纤切割剥削 专用工具1套 |
| 2 | 易损件 | 所投设备满足光纤等高质易损件通用需求 |
| 3 | 质保 | 整机质保≧3年 |
| 4 | 工作站（软件程序等） | 工作站免费使用及终身维护；软件免费使用及升级。 |

## 第四篇  谈判项目商务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订之日起30个工作日内，中标人必须将货物运送到采购人指定的地点，并安装调试完毕。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5当采购人与供应商在验收环节产生分歧，采购人有权委托有资格的第三方检测机构对设备进行检测，检测费用由供应商负责，采购人与供应商共同遵守检测结果。

6、釆购人需要供应商提供中标产品包括但不限于产品彩页、产品注册证或备案证、产品参数确认及产品说明书等材料时，厂家应予以配合，并在限定日期内出具书面意见，供应商无法提供或提供不全的，采购人将按国家政府采购法及合川区财政局相关规定处理。

### 7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起整机质保不低于三年（耗材及易损件除外），质保期内提供免费升级、更换原厂配件及维修服务，质保期满后提供免费升级、原厂配件耗材及维修服务按优惠价格提供售后服务。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商在成渝地区设有售后维修服务机构，供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持，如果24小时内无法排除故障的，供应商无偿提供不限于备用机的方式供采购人正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 三、付款方式

1、合同签订前，乙方根据中标通知书要求，向甲方缴纳中标金额10%的履约保证金，履约完成后甲方按原路径无息一次性返还。

2、乙方按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，乙方向甲方开具全额发票，甲方30个日历日内以转帐的方式向乙方支付合同价的95%，剩余5%待验收合格三年后一次性无息付清。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

3.2合同总价包干，即包括税费、运输、安装、培训等产生的所有费用由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供相应保洁、洗涤服务。

5.2如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

按照设备出厂清单及医疗设备验收标准的要求验收。

8、索赔

供方服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定范围内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒绝服务并把拒绝服务的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附：1、合同格式

货物采购购销合同

合同号：

甲方（需方）：

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

- 一、 合同货物清单及成交价格（人民币万元）

| 商品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |

- 合同成交价格范围:包括货物供货、运输、搬运、安装、调试、技术培训、保险及各种税费等各种相关费用，甲方不另外支付与本次货物采购合同金额以外的任何费用。
三、交货地点：采购人指定地点。

四、交货时间：合同签订之日起30个工作日送货、安装调试。
五、质量保证：

1、乙方必须提供货单位及产品合法、有效、真实的相关资质、资格等证明文件。

2、乙方保证所供产品为原厂全新包装、全新设备，产品质量、功能及配置和性能达到产品注册、技术资料及乙方投标文件所述要求。
 3、属国家规定的计量器具、特种设备、强检产品、强制性认证产品，乙方须按相关的法律法规生产、运输、安装、调试、验收，同时提供有效、真实的国家相关部门出具的生产、检测、验收等证明文件。

4、乙方提供的货物产品须符合现行中国国家标准、部颁标准及国际通用标准之一。

六、 安装、验收：
 1、货物到达现场后，乙方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，依据招投标文件和装箱单清点货物，并组织安装、调试，乙方对安装调试错误所致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。

2、安装调试后，甲方按国际和国家相关标准及乙方投标文件对货物进行验收，只有满足以下条件才视为验收合格：

（1）设备技术参数与采购合同一致，试运期间性能指标达到或者超过规定的标准。

（2）在性能测试和试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3、技术资料、工具、备件等按照规定数量移交完毕后。

4、当甲方与乙方在验收环节产生分歧，甲方有权委托有资格的第三方检测机构对设备进行检测，检测费用由乙方负责，甲方与乙方共同遵守检测结果。

5、凡属国家规定的计量器具、特种设备及强检产品经国家相关部门检测合格并取得相关合格证书或使用许可证书。

6、验收合格收双方签订“验收报告”。

七、技术资料和技术服务：

1、乙方免费提供中文版的操作手册、使用说明、安装手册、维修保养手册、合格证等。
  2、必备工具、耗材及附件、备品。

3、如有需要，乙方在合同生效15日内应将拟安装设备场地的详细要求及图纸送达甲方。
八、保修期限：自验收合格之日起整机质保三年（耗材及易损件除外），质保期内提供免费升级、更换原厂配件及维修服务，质保期满后提供免费升级、原厂配件耗材及维修服务按优惠价格提供售后服务。
九、技术培训：由乙方现场免费提供技术培训，并制定设备操作规程，至使用人员能独立操作和维护为止：
十、售后服务：
   1、在质保期内货物更换配件、修理故障、升级软件、免服务费、差旅费等产生的费用由乙方支付，质保期外软件免费升级。
    2、用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员排除故障，若24小时(设备出现故障起计算)内不能修复,供应商无偿提供备用机供采购人使用。重庆地区售后电话：        姓名：         ；厂家售后电话：        姓名：         。
    3、本合同货物产品超过质保期限后，乙方提供终身只收成本费的维修服务。

4、设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。
十一、付款方式：

1、合同签订前，乙方根据中标通知书要求，向甲方缴纳中标金额10%的履约保证金，履约完成后甲方按原路径无息一次性返还。

2、乙方按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后，乙方向甲方开具全额发票，甲方30个日历日内以转帐的方式向乙方支付合同价的95%，剩余5%待验收合格三年后一次性无息付清。

十二、违约责任：双方不得随意终止本合同，并严格执行合同的各项约定，如有违约，违约方应给予对方相应经济补偿。

十三、特殊约定：招标（谈判）文件、投标书及相关文档资料均作为合同附件，具有同等的法律效力
十四、其他事项：
1、本合同由甲、乙双方法人及授权代表人签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式陆份，甲方五份、乙方一份，具有同等法律效力。
3、如合同发生争议由供需方协商解决，如不能协商解决，须在货物使用地提请诉讼。。

甲方：                                        乙方：

法人代表：                                   法人代表:

授权代表：                                   授权代表：

地    址：                                   地    址：

电   话：                                    电    话：

传   真：                                    传    真：

收款单位：                                   收款单位：

开 户 行：                                   开 户 行：

账    号 ：                                  账    号

鉴约日期    年   月   日                    鉴约日期      年   月   日

签约地点：

合同附件1：

项目技术规格、数量及质量要求

招标项目一览表

| 名称及内容 | 数量 | 最高限价（总价、万） |
| --- | --- | --- |

- 技术参数：（同招标文件）

## 第六篇   响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月      日

备注：日期填写开标日期

目  录

1.竞争性报价函

2.明细报价表

- 竞争性报价函

（重庆市合川区精神卫生中心）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

明  细  报  价  表

采购项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | ...... |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  | / |  |  |
| - 11 |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表。

2.计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3.该表可扩展，并逐页签字、盖章。

商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月      日

备注：日期填写开标日期

目  录

一、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

二、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

三、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法定代表人身份证明书（格式）

2、法定代表人授权委托书（格式）

3、营业执照副本复印件；

4、税务登记证副本复印件（国税和地税）；

5、组织机构代码证副本复印件；

注：营业执照、税务登记证、组织机构代码已经“三证合一”的，只提供营业执照复印件须加盖投标供应商鲜章。

6、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商家基本情况表

2、其他资料

2.1其他与项目有关的资料

### 一、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 二、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、服务地点、服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性谈判文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 三、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、税务登记证副本复印件（国税和地税）、组织机构代码证副本复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1.囤缴保证金交纳凭证

2.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。