 
巫溪生态环境监测站
关于便携式全自动红外测油仪的采购公告

第1篇、 价格
巫溪县生态环境监测站拟采购便携式全自动红外测油仪1套，最高限价为23万元。
第二篇、所购设备具体要求
（一）、功能要求：
1.1、设备采用一体化、便携式设计方式，前处理萃取系统、测量主机、试剂瓶、废液瓶、采样瓶全部集成在一个机箱内。
1.2、为确保仪器的抗振性和防水性，仪器外箱需具有IP67防水等级和抗振等级检测报告（提供报告复印件证明）。
1.3、仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预（提供注射器计量证书复印件）。
1.4、为保障多通阀的使用寿命，同时便于日常维护，多通阀和注射泵之间用管路相连接，不接受多通阀和注射泵一体式设计。
1.5、设备可配套市售各种规格石油类采样瓶，软件能存储不少于5种规格采样瓶信息（提供软件截图证明）。
1.6、配有专用分析软件，集谱图、扫描、分析、计算于一体，具有计算机软件著作权证书。
1.7、为满足现场防水防尘及防爆要求，箱体需一体式注塑成型，除正常开关箱体之外，不得有其他任何开孔。（提供仪器外箱各面图片证明）
1.8、远程监控：可用手机远程操作仪器、调取数据。
1.9、液体计量精度：仪器用于添加试剂和转移液体的精密注射泵/液路系统应具备高精度与高重复性。
2.0、充电储能：采用内置锂电池方式，一次充电可连续工作≥4 h，可连接汽车电源或220V常规电源，测量时间不受限制；
（二）、硬件技术要求：
2.1、测量方法：HJ 637-2018 水质 石油类动植物油类测定 红外分光光度法。
2.2、测量方式：样品不转移，自动测量体积，自动加试剂，自动萃取，自动分离，自动测量。
2.3、萃 取 器：广口瓶直接萃取。
2.4、水样体积：0-1000毫升。
2.5、体积量取：仪器自动非接触式测量水样体积，误差＜2%，不使用探针测量体积，避免交叉污染。
2.6、萃取试剂：四氯乙烯。
2.7、测量时间：≤15分钟。
2.8、线    性：  r＞0.999。
2.9、测量范围 ： 0-50000mg/L，高浓度自动稀释。
2.10、分 辨 率：  0.001mg/L。
2.11、检 出 限：  0.04mg/L。
2.12、重 现 性：  RSD＜3%。
2.13、准 确 度：  ≤±2%。
2.14、整套仪器重量≤30kg。
（三）、软件要求
3.1 总体要求
3.1.1 软件必须与仪器本体为同一制造商原生集成，不接受第三方或后期二次开发方案。
3.1.2 软件须符合HJ 637-2018等现行国家标准对数据溯源的全部要求，并支持未来标准升级的无缝热更新。
3.2 功能指标
3.2.1 内置HJ 637-2018公式，开放系数X、Y、Z、F手动/自动修正；
3.2.2 自动稀释：超量程样品智能判断并执行多级稀释，稀释系数自动带入计算；
3.2.3 数据库：SQLite/PostgreSQL双引擎可选，原始数据、日志、审计追踪存储≥10年；
3.2.4 三级权限：操作员、主管、管理员，符合FDA 21 CFR Part 11电子记录规范；
3.2.5 支持客户端查看实时数据曲线，无卡顿。
（四）、配置清单
4.1、全自动便携式红外测油仪主机  1台
4.2、平板电脑（预装操作软件）     1台
4.3、无线键鼠套装  1套
4.4、隔水膜10mm（10/PK）  2包
4.5、硅酸镁柱    4根
4.6、过滤膜10mmPP(50/pk)   2包
4.7、采样广口瓶    50个
4.8、操作软件     1套
4.9、配套试剂     20瓶
4.10、采样器      1套
（五）、项目商务要求
（1）交货期限
中标人应在采购合同签订后 7个日内交货并完成安装调试。
（2）交货地点
交货地点：巫溪县生态环境监测站。
（3）验收方式
[bookmark: _Toc267320050]1.货物到达现场后，中标人应在采购人人员在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标人应保证货物到达采购人制定地点后完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，派遣有丰富经验和相应能力的工作人员进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。由中标供应商提供符合国家规定的验收标准及验收办法并对所购设备要求逐条验收，并经采购方认可。
验收合格的要求如下：
1在规定时间内完成交货，现场验收按照招标技术参数文件逐条验证，保证参数满足技术要求，并经采购人确认，参数验收不满足的将由中标人负责进行调整或退货。
2设备技术参数与本采购文件中规定的一致，性能指标达到规定的标准。
3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全，仪器带有具有检定资质机构的校准证书或者检定合格证书。
4 运行期间，中标供应商应自带标准物质进行检测验证，同时，采购人也将进行盲样测试。
5在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常，试运行时间为1个月。
6设备在安装调试并试运行符合要求后，按中标供应商提供的方法进行验收，验收合格后中标供应商出具项目验收报告，并召开现场验收会。
7.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
9.产品包装材料归采购人所有。
[bookmark: _Toc106347102]（4）质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc267320051]1.产品质量保证期。
自验收合格之日起，投标人提供不少于3年的质保服务。投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.1电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，在设备报废前，投标人每半年到现场进行一次设备检修，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。
（5）备品备件及易损件
[bookmark: _Toc106347103]投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
（6）、付款方式
[bookmark: _Toc267320052]投标人按合同、招标文件等要求交货并安装调试完成，验收合格后出具项目验收报告，采购人以转账方式向投标人支付合同金额的95%，其余5%作为履约保证金，质保期满后10个工作日内支付。
[bookmark: _Toc106347113]（7）、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc106347114]（8）、培训
投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc106347115][bookmark: _Toc75793515]（9）、附件、图纸及包装要求
所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。




[bookmark: _GoBack]联系人：周老师                电话：13436280082


第三篇、评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、评审程序及方法
（一）按网上竞采文件规定的评审方式进行。
（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上竞采。
[bookmark: _Toc80104349]1.资格性检查。依据法律法规和采购采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供承诺函（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、投标人资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（若有）


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2.符合性检查。依据网上竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对网上竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对网上竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合网上竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量（含电子文档）符合网上竞采文件要求。

	3
	网上竞采文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对网上竞采文件规定的网上竞采内容作出响应。

	
	
	网上竞采有效期
	满足网上竞采文件规定。


[bookmark: _Toc21783690]（二）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（三）评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（四）在网上竞采过程中网上竞采的任何一方不得向他人透露与网上竞采有关的服务资料、价格或其他信息。
（五）投标人在网上竞采时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
二、评标办法：最低评标价法
投标人提交的响应文件对采购文件中的服务和商务等实质性要求均能满足，并就投标人所提交的报价进行政策性扣减后（若有），报价最低的投标人为成交候选人。（若出现报价相同情形，以最先上传响应文件时间确定成交投标人。）
三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：
（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；
（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；
（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；
（六）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞采的，再委托代理商参与竞采的；
（八）供应商以联合体形式参与竞采的；
（九）法律法规和网上竞采文件规定的其他无效响应情形。
（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。
（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的情形。
[bookmark: _Toc12789072]
第四篇  网上竞采合同
（项目采购编号：     ）
甲方（需方）：___________________________
乙方（供方）：___________________________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	项目内容
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准：
1、服务措施：


	二、验收标准、方法：


	三、付款方式：


	四、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：
1、采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
2、其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：           年   月   日         签约地点：
[bookmark: _Toc17731]
第五篇  响应文件格式要求

[bookmark: _Toc9905]项目名称：
[bookmark: _Toc3550]项目编号：



响
应
文
件


[bookmark: _Toc16809]供应商名称：
[bookmark: _Toc19528]供应商地址：
[bookmark: _Toc21655]投标日期：
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一、经济部分
（一）报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术响应偏离表
（二）其他技术部分需提供资料
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其他商务部分需提供资料
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）
（三）基本资格条件承诺函（格式）
五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函
报价函
（代理机构名称）：
我方收到                           （项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。
1、愿意按照竞采采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          投标人名称（公章）：
                                                  年   月   日
- 46 -

[bookmark: _Toc487204798][bookmark: _Toc486608278][bookmark: _Toc486585241][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc9090]（二）明细报价表
		明细报价表
项目名称：
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	各种税费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	




注：本表可根据项目实际情况自行调整，并逐页盖章。

            

                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日


二、技术部分
（一）技术响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日


注：
1.本表必须按照“第二篇 项目服务需求”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。
2.本表可扩展。


（二）其他服务部分需提供资料


三、商务部分
（一）商务响应偏离表
商务响应偏离表
项目名称：
	序号
	竞采项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                             法定代表人或法定代表人授权代表：
（投标人公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日


注：
1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。
2.本表可扩展。

（二）其他商务部分需提供资料



四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
















[bookmark: _Hlk27399531]（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被法定代表人身份证及授权人身份证正反面复印件）

投标人名称（公章）
年   月   日
---------------------------------------------------------------------------   

法定代表人身份证明书
致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称及身份证代码）是                    （投标人名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。


法定代表人（签字或盖章）：                          投标人名称（公章）
年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）




（三）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日




五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）
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