
竞争性比选文件
项目名称：实验室设备采购项目
采   购   人：重庆市中药研究院
采购代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司
二○二五年十月

目录
1

一、 项目内容

1

二、 资格条件

1

三、 项目采购内容

6

四、 项目商务需求

五、 竞争性比选时间地点及程序
7
六、联系方式
8
七、其它有关规定
8
8

八、评选程序及方法

11

九、其他

11

十、供应商提交响应文件

11

十一、无效响应

十二、合同条款及格式（样本）
13
十三、响应文件格式
16


竞争性比选邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市中药研究院（以下简称：采购人）的委托，对实验室设备采购项目进行网上竞争性比选，欢迎有资格的供应商前来参加竞争性比选。

项目内容

	项目名称
	数量（批）
	最高限价（元）
	中标人数量
	备注

	实验室设备采购项目
	1
	350000
	1
	


资格条件

（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

项目采购内容

※（一）采购一览表
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	超低温保存箱
	1
	台

	2
	细胞计数仪
	1
	台

	3
	灭菌锅
	1
	台

	4
	二氧化碳培养箱（不同容积）
	2
	台

	5
	倒置显微镜
	1
	台

	6
	低速冷冻离心机
	1
	台

	7
	二氧化碳浓度报警器
	3
	台

	8
	冻干机
	1
	台


（二）技术规格及质量要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	超低温保存箱
	1
	台
	1. 立式，有效容积≥530L

▲2. 温度范围-20°C～-40°C可调节；

▲3. 微电脑控制，箱内温度显示精度0.1℃；

4. 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；

5. 具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

6. 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7.后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；

9. 采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不高于150g；

10. 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

▲11. 设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

12. 箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；

13. 门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

14. 具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

15. 脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

	2
	细胞计数仪
	1
	台
	▲1. 可以对各类细胞样本捕捉高品质图像并自动识别计算；台盼蓝染色并自动保存图像，无需额外暗室。一体机配置，8寸以上液晶显示屏，支持多点触控，内存不低于120G，无需额外电脑，可存储>5000条数据，可通过网线、wifi传输实时上传数据。

2. 可做台盼蓝活率分析、细胞汇合度分析、类器官分析等实验或分析。根据每个单独的细胞种类设定单独的实验程序，无需再选择细胞类型，且设定的实验程序无需删除，可隐藏或再现。

▲3.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。

▲4. 物镜放大倍数：变倍技术，可调节不同的光学放大倍数（5倍、6.6倍及8倍明场），适用于直径不同的细胞系或样本，如CHO、MSC、小球藻及毕赤酵母等样机。
5. 高清镜头像素≥500万。

6. 对焦方法：随动定焦技术，不需要手动调焦或自动对焦，避免人为误差。

7. 细胞参数：细胞直径：不低于2-180μm；细胞浓度：不低于1×104-3×107个/mL，可测量传代细胞、酿酒酵母等多种样本。

▲8. 载物台：软件操控载物台全自动取样，每个样本可至少测量三个独立视野；可自主设置单个样品采集的独立视野数量，可设置1-5个采集视野，结果分别为1-5个视野的平均值。

9. 检测耗时：成像、计数和活力分析时间<20秒

10. 耗材：样品槽：不低于20ul，计数板通量：不低于5个样品/板；可兼容重复用血球计数板；另外，可同时兼容10cm培养皿、T25培养瓶等

11. 数据输出方式：可输出为：JPEG格式、PDF格式、Excel格式，导出图片具有标尺且导出图片分辨率≧500万

12. 明场计数功能：细胞总浓度、碎片率、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞总数、活细胞数、死细胞数、细胞存活率检测（台盼蓝染色法）；模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；计算器功能：无需手工计算，软件直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。

13.分析能力：类器官计数及分析，可得到类器官总数、平均面积、平均直径、平均中心透光率等结果；细胞汇合度分析，可得到细胞汇合度及贴壁率结果

14. 标配审计追踪软件，四级用户管理权限

	3
	灭菌锅
	1
	台
	1. 手轮式快开门结构，微电脑智能自动化控制

2. 自涨式密封圈，自动排放冷空气

3. 断水自控，超压自泄，超温保护，压力安全联锁，灭菌终了蜂鸣器提醒

▲4. 容积≥100L

5. 功率≥3.5KW

6. 电源：220V±10%  50Hz±2%

▲7. 温度分辨力≤1℃

8. 极限工作/设计温度≥135℃/139℃

9. 极限工作/设计压力≥0.22MPa/0.25MPa

10. 压力表显示范围≤0~0.4MPa（1.6级）

11. 定时范围（分钟）≥4-120

12. 内腔尺寸(mm)≥Ф400×830

13. 使用高度(mm)≥688

14. 提篮尺寸(mm)≥Ф360×230×3个

	4
	二氧化碳培养箱1
	1
	台
	▲1. 气套式加热系统，六面加热

▲2. 内腔容积≥170L；

3. 温度范围：室温以上6℃至50℃；

4. 温度偏差@37℃：±0.3℃；

5. 温度波动度：±0.1℃

▲6.打开门30秒的恢复时间@37℃≤8分钟

7. CO2控制范围：0～20%，设定精度：0.1%

8. 5%CO2浓度时开门30秒的恢复时间≤5分钟

9. 湿度范围：90-95%RH

10. LCD彩色液晶显示屏，微处理控制器，采用180℃自动干热灭菌。

▲11. 具备防冷凝加湿系统，预混进气系统，确保高湿度情况下的内腔无附着冷凝水，内部CO2浓度高度均匀、稳定
▲12. 采用IR红外CO2浓度探头，具备红外感应技术的湿度传感器

13. 内腔为高品质不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，所有角落保证可以直接触碰，隔板采用穿孔设计的不锈钢材质。

14. 具备声光报警系统，显示屏具备问题提示信息；具备0电压报警系统。

15. 提供以太网网络接口，可远程监控培养箱状态

	5
	二氧化碳培养箱2
	1
	台
	▲1. 气套式加热系统，六面加热

▲2. 内腔容积≥260L；

3. 温度范围：室温以上6℃至50℃；

4. 温度偏差@37℃：±0.4℃；

5. 温度波动度：±0.1℃

▲6.打开门30秒的恢复时间@37℃≤9分钟

7. CO2控制范围：0～20%，设定精度：0.1%

8. 5%CO2浓度时开门30秒的恢复时间≤5分钟

9. 湿度范围：90-95%RH

10. LCD彩色液晶显示屏，微处理控制器，采用180℃自动干热灭菌。

▲11. 具备防冷凝加湿系统，预混进气系统，确保高湿度情况下的内腔无附着冷凝水，内部CO2浓度高度均匀、稳定
▲12. 采用IR红外CO2浓度探头，具备红外感应技术的湿度传感器

13. 内腔为高品质不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，所有角落保证可以直接触碰，隔板采用穿孔设计的不锈钢材质。

14. 具备声光报警系统，显示屏具备问题提示信息；具备0电压报警系统。

15. 提供以太网网络接口，可远程监控培养箱状态

	6
	倒置显微镜
	1
	台
	1.光学系统：无限远色差校正光学系统；

▲2.观察筒：三目观察筒，可以360°自由旋转，调节眼点高度，最低眼点与最高眼点的高度差40mm；瞳距调节范围48-75mm，上下翻转铰链组调节瞳间距；

3.目镜：高眼点大视野平场目镜N-WF10X/20mm 目镜视度可调节±2；

▲4.转换器：4孔转换器；

▲5.正相差物镜：PL 4X/0.10、PH1  10X/0.25、LWD PH1 20X/0.30  WD≥4.7mm、LWD PH1 40X/0.50  WD≥3.0mm；

6.调焦机构：粗微同轴调焦；调焦行程：8mm，微调格值0.002mm ；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；

7.载物台：固定式载物平台，面积200X220mm；安装移动平台，玻璃台板、金属台板；调节杆万向调节，任意方向进行操作调节，人性化设计操作简易及舒适；

8.聚光镜：N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离72mm；聚光镜可白拆卸，拆卸后空间为高度180mm；

9.照明互换系统：6V30W卤素灯、LED模块须都具备；LED照明发热量低，寿命很长，对于观察活体细胞组织十分有利，6V30W卤素灯照明特别适合相衬观察。照明系统采用模块化设计，LED模块与卤素灯模块可以直接互换，迅速进行切换，满足用户多种观察需求；

10.光源预定中心，亮度连续可调，带光强度指示； 电源开关与光源亮度调节独立设计，有效延长和保护灯泡的使用寿命；

11.智能感应模式：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开15分钟，仪器的电源会自动关闭，而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源；不需要智能感应模式功能时也可以关闭此功能。

12.滤色片：蓝色滤色片；

13.相衬装置：10X-40X可调中相衬插板；

	7
	低速冷冻离心机
	1
	台
	▲1.PID自动温控系统，全程监测离心腔温度变化，异常自动警报。

▲2.采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报，不平衡量4档实时可调。

3.采用5寸LCD触摸屏，316不锈钢内腔采用特氟龙涂层；可存储多达1000个程序组，十万条使用记录可导出为PDF电子文档；具有多级权限管理功能；自带电子说明书

4.具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多重保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定可靠。

5. 可设置7段阶梯离心，具有点动/连续离心功能，40级升降速可调

6.具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性，转速/离心力自动换算、同屏显示。

▲7. 所有转子、转子盖均可高温高压灭菌，内腔底部设有专用排水系统、防止冷凝水聚积。

8.具备ECO节能模块，可选性能或者经济模式。

9.最高转速≧6000 r/min

10.最大离心力≧5123 ×g

11.最大容量：4×250ml(4000rpm)

12.转速精度：±10r/min

13.温度控制范围：-20℃ ～40℃，±1℃

14.定时范围：1S~99H59 min59s

15.配置：主机一台，水平转子4*250ml，适配器32*2ml

	8
	二氧化碳浓度报警器
	3
	台
	▲1.CO2测量范围：5000ppm

2.预热时间：2min（可用）10min(最大精度)

3.测量精度：3%F.s

4.接口形式：数字量(RS485)

5.供电电源：12V-24VDC

6.耗电：<1W

7.运行温度：-20℃ 至 +50℃

8.工作湿度环境：15% - 90%RH（相对湿度）、非凝结

9.防爆等级：Exd ⅡCT6

	9
	冻干机
	1
	台
	1.搁板温度误差≤1℃

2.触摸屏操作，PID调节，显示干燥曲线和历史曲线，可通过USB下载

▲3.干燥面积：≥0.5㎡

4.隔板层数：≥4
▲5.隔板温度范围：-40℃-+70℃（空载）

6.隔板温差：±1℃（平衡时）

7.隔板间距：≥70mm

8.隔板尺寸：320mm*430mm

▲9.冷阱最低温度：≤-56℃（空载）

10.捕水能力：≥10kg

11.盘装溶液：≥6L

12.极限真空度：≤2Pa

13.板层粗糙度：Ra＜0.4um

14.备有真空泵运行维护提醒，及设备运行维护时间提示，室温超温报警，制冷机过压过流过热保护功能，并报警延时，如果长时间不解除故障便会进入自动停机

15.可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。


1、“▲”技术参数是重要技术参数，需提供制造商产品彩页资料或制造商技术白皮书或国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告等佐证材料。如某项重要技术参数未提供佐证材料或存在负偏离，则视为该项技术参数为不满足。
2、不带“▲”号的技术参数是一般技术参数，供应商可依据自身供应条件提供满足或优于本项目要求的产品，未响应或响应内容存在负偏离视为不满足。

项目商务需求

（一）交货期：自合同签订之日起30日历天内完成设备到货安装调试并交付使用（具体以采购人实际要求为准）。

（二）交货地点：重庆市中药研究院内 。   
（三）报价要求：

1.本次报价须为人民币报价，供应商以竞争性比选文件、合同条件等相关文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。竞争性比选报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、税金、政策性文件规定、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿，成交价即合同价。

2.本项目设置总价最高限价，供应商的报价不得超过最高限价，总价最高限价为：350000元整，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效响应处理。

（四）质量保证及售后服务

1.本项目质量保修期为2年，从验收合格之日起计算（供应商的服务期优于上述年限的，按实际承诺期限执行）。

2.售后服务内容

（1）质量保证期内应当为采购人免费提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，保证采购人能够正常使用。

③技术升级

在质保期内，如果遇到设备技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

④备品备件及易损件

售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（2）质保期外服务要求

质量保证期过后，成交供应商应继续提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。
（五）付款方式

全部设备经采购人验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商提供有效等额的增值税专用发票后1个月内支付全部款项。
（六）售后服务保证金

成交供应商在收到成交通知书5个日历天内向采购人支付售后服务保证金20000元，质量保修期满后10个工作日内，采购人一次性无息退还成交供应商。

（七）验收要求

1.货物到达现场后，在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

竞争性比选时间地点及程序

（一）线上竞争性比选
1.线上报价开始时间：以行采家电子竞采平台上本项目发布的开始时间为准。

响应文件上传截止时间：以行采家电子竞采平台上本项目的上传截止时间开始为准。
2.线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去竞争性比选报价资格。
（二）响应文件递交方式
1.本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件格式不符、内容模糊、无法打开等导致无法进行评审，由评审小组作无效响应处理。

2.供应商线下递交密封后的纸质响应文件两份，作为评审及留档材料，线下未递交纸质响应文件的线上报价无效。

递交地点：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3。
截止时间：同响应文件上传截止时间。

递交方式：现场递交或邮寄递交或闪送递交均可，须密封完整。

六、联系方式
（一）采购人：重庆市中药研究院

联系人：练老师

电  话：023-89029018
地  址：重庆市南岸区南山路34号

（二）代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司
联系人：刘老师   

电  话：023-65451822

地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3
七、其它有关规定
1.凡有意参加竞争性比选的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家电子竞采平台下载查看本项目竞争性比选文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。
3.无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
4.供应商对竞争性比选文件中有异议的，请于报价开始时间之前以书面形式与向采购代理机构提出质疑，报价开始时间后，视为潜在竞争性比选供应商完全同意并理解竞争性比选文件内容及要求，超过质疑截止时间，采购人及采购代理机构将不再对竞争性比选文件进行答疑及修改。
5.成交供应商领取中标通知书
5.1缴纳代理服务费：本项目代理服务费按成交金额的1.5%收取（不足3000元按3000元收取），由成交供应商在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司
开户行：农行重庆陈家湾支行
账  号：31041701040000402   

5.2采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。
6.成交通知书发出后，成交供应商应在5个工作日内与采购人签订采购合同，逾期采购人有权取消其成交资格，并将依序确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。
7.因成交供应商放弃成交的，成交供应商应当承担相应的法律责任。

八、评选程序及方法
1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性比选。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	


注 eq \o\ac(○,1)：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	竞争性比选方案
	只能有一个方案参与竞争性比选。

	
	
	报价唯一
	只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，平台所报价格须与响应文件报价一致。

	2
	完整性审查
	响应文件格式
	须在平台上传签章完毕的完整响应文件电子档。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第三条“※”标注和第四条款中的内容作出响应。

	
	
	竞争性比选有效期
	满足竞争性比选文件规定。


（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.成交原则
采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。
4.评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价

（40%）
	40分
	满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/竞争性比选报价）×价格权值×100
	

	2


	技术
部分
（ 50分）
	技术参数（40分）
	1.重要技术起评分为 30分。

“▲”号的技术参数是重要技术参数，有一条不满足的扣1分，扣完为止。
2.一般技术参数起评分为10分。

未带“▲”号的技术参数是一般技术参数，有一条不满足的扣0.5分，扣完为止。
注：若竞争性比选文件中明确指出须提供的证明材料，以竞争性比选文件要求为准。
	项目实施组织方案和售后服务方案格式由供应商自拟。评审小组根据供应商提供的技术方案比较，独立评审打分。供应商的最后得分为评审小组成员的平均分。（按四舍五入法保留两位小数）以下任意一种情形属于1处瑕疵：
1.方案内容未包含全部项目需求，存在缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点；
2.方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定。
3.方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能实现、可操作性不足。

	
	
	项目实施组织方案（10分）
	包含项目实施中交货进度安排、仪器设备安装和试运行方案，根据方案的实际性、可行性、科学性、合理性进行评分：

内容不存在瑕疵得10分；
内容存在1处瑕疵得7分；
内容存在2处瑕疵得5分；
内容存在3处及以上瑕疵得3分；
未提供的得0分。
	

	3
	商务部分（10分）
	售后服务方案（8分）
	包含售后人员配置、响应时间、处理时间、处理方式、质保期外服务措施等内容，根据方案的实际性、可行性、科学性、合理性进行评分，

内容不存在瑕疵得8分；
内容存在1处瑕疵得6分；
内容存在2处瑕疵得4分；
内容存在3处及以上瑕疵得2分；
未提供的得0分。
	

	
	
	质保期

（2分）
	供应商在比选文件要求的质保期限基础上，每增加1年得1分，最多得2分，提供承诺书，格式自拟，加盖公章。
	


九、其他
1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
2.成交供应商放弃成交、或者在比选文件规定的时间内不签定采购合同的，采购人将依序确定第二成交候选供应商为中标人或重新组织采购。
十、供应商提交响应文件
1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传）。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。
3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字或盖章的地方必须按其规定签字或盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。
十一、无效响应
（一）有下列情况之一者响应文件无效：
1.响应文件未按照竞争性比选文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；
2.响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；
3.供应商超出经营范围的或不具备竞争性比选文件规定的资格要求的；
4.响应文件出现多个方案或报价的；
5.未提供符合要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；
6.未按竞争性比选文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；
7.响应文件附有采购人不能接受的条件。
（二）如有下列情况之一为废标
1.供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.因重大变故，采购任务取消的；

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

十二、合同条款及格式（样本）


重庆市中药研究院实验室设备采购项目

采购合同
           合同编号：
甲 方：   重庆市中药研究院       签约时间：                         
乙 方：                          签约地点：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就实验室设备采购项目协商一致，达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵照执行。
一、项目名称
实验室设备采购项目

二、交货地点
重庆市中药研究院，甲方指定地点。

三、采购内容
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	超低温保存箱
	1
	台
	
	

	2
	细胞计数仪
	1
	台
	
	

	3
	灭菌锅
	1
	台
	
	

	4
	二氧化碳培养箱1
	1
	台
	
	

	5
	二氧化碳培养箱2
	1
	台
	
	

	6
	倒置显微镜
	1
	台
	
	

	7
	低速冷冻离心机
	1
	台
	
	

	8
	二氧化碳浓度报警器
	3
	台
	
	

	9
	冻干机
	1
	台
	
	

	合计（元）
	


五、合同价格、结算原则及支付方式
（一）合同价格：小写：      元，大写：      
（二）结算原则
1.全部设备经采购人验收合格交付使用后，采购人在收到成交供应商提供有效等额的增值税专用发票后1个月内支付全部款项。

2.成交供应商在收到成交通知书5个日历天内向采购人支付售后服务保证金20000元，质量保修期满后10个工作日内，采购人一次性无息退还成交供应商。

（三）支付方式：转账支付。
（四）乙方投标时提供的报价为含税包干价，包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、税金、政策性文件规定、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿，成交价即合同价。
六、合同期限
自合同签订之日起30日历天内完成设备安装调试并交付使用。

七、违约责任
（一）因乙方原因造成设备不能按时交付使用的，甲方有权扣除乙方服务保证金10000元，并有权单方面终止合同。
（二）因乙方原因在接到甲方通知后未在响应时间内到达现场进行设备维修更换的罚款1000元/次。
八、不可抗力
（一）不可抗力是指不可预见、不可控制、不可避免的事件，如地震、台风、洪水、战争、政府行为等公认的不可抗力事件。
（二）如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
（三）合同任何一方因不可抗力不能履行合同时，应立即将情况通知对方，并应在15日内提供由不可抗力发生地公证机构或政府机构出具的证明文件，同时双方应通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。
九、合同生效、变更、终止
（一）合同生效
本合同在甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
（二）合同变更
任何对本合同条款和内容的变更或修改，必须经双方同意并签订补充协议，所签补充协议为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等的法律效力。
（三）合同终止
1.乙方由于自身原因无法完成合同规定的项目内容，或不能正确履行合同义务给甲方造成重大损失的，甲方将视乙方为严重违约，甲方有权解除合同，同时保留要求乙方赔偿全部经济损失的权利。
2.因不可抗力导致合同无法履行连续超过30天或合同继续履行已无意义的，双方均有权解除合同。
3.合同履约期间，甲方若发现乙方存在不良供应商行为，一经查证，甲方有权解除合同且不退还乙方所缴纳的履约保证金。
4.合同履行期间，甲方若发现乙方有向甲方员工行贿的行为，一经查证，甲方有权解除合同且不退还乙方所缴纳的履约保证金。
5.乙方因违反本合同违约责任内容引起的合同终止。
6.本合同在甲乙双方完成了合同项下的权利和义务后，合同自动终止。
十、转包或分包
本合同所涉及工作均由乙方组织完成，甲方不允许乙方转包或分包。在合同实施期间，如发现乙方有转包或分包行为，甲方可以解除本合同且不支付自发现乙方转包或分包之日起至解除本合同期间的服务费用，并没收乙方全部履约保证金，乙方承担违约责任，因乙方转包或分包原因给甲方造成一切经济损失均由乙方赔偿。
十一、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
十二、其他事宜
（一）本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
（二）本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。
（以下无正文）
	甲方（公章）：
单位地址：
法定（授权）代表人：
电话：
开户银行：
帐号：

	乙方（公章）：
单位地址：
法定（授权）代表人：
电话：
开户银行：
帐号：



十三、响应文件格式

实验室设备采购项目
响 应 文 件
供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：
年  月  日

目   录
一、经济部分
（一）报价函
（二）报价明细表
二、资格条件及其他
（一）营业执照复印件

（二）特定资格条件
（三）基本资格条件承诺函
（四）法定代表人身份证明及授权委托书（格式）
三、技术服务部分
格式自拟

四、其他应提供的资料
一、经济部分
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。
愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      ，人民币小写：    元。
我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档一份，线下递交纸质响应文件两份。

3、我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。
6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                               供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人签字：
年  月  日

（二）报价明细表

项目名称：实验室设备采购项目
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	超低温保存箱
	1
	台
	
	

	2
	细胞计数仪
	1
	台
	
	

	3
	灭菌锅
	1
	台
	
	

	4
	二氧化碳培养箱1
	1
	台
	
	

	5
	二氧化碳培养箱2
	1
	台
	
	

	6
	倒置显微镜
	1
	台
	
	

	7
	低速冷冻离心机
	1
	台
	
	

	8
	二氧化碳浓度报警器
	3
	台
	
	

	9
	冻干机
	1
	台
	
	

	合计（元）
	


（供应商公章）

 年
月  日

二、资格条件及其他
提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

特定资格条件：按二、资格条件 （二）特定资格条件  要求提供。

（三）基本资格条件承诺函

致 
（采购代理机构名称）：

 
（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

 年
月  日

（四）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）电话          代表我单位全权办理上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

            （法定代表人名称及身份证号码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------
（注：法定代表人参加竞争性比选的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加竞争性比选的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）

三、技术服务部分
（格式自拟，加盖公章。）
四、其他应提供的资料
其他与项目有关的响应资料（自拟）
（完）
PAGE  

