**低频体外膈肌起搏器技术参数**

1. 脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。
2. 脉冲宽度200us。
3. 起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。
4. 刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。
5. 吸气时间：1-3秒可调，默认标准状态为1.7秒。
6. 治疗时间：5-120min可选择。
7. 脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。
8. 开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。
9. 适配器：100-240V～50/60Hz,0.2A-0.18A;功率：20VA。
10. 电源要求： DC 3.8V±10%（专用锂电池）。
11. 波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。
12. ★不到4小时即可充满电, 满电后可持续工作≥10小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。
13. 有电量提示功能。
14. ★主机重量≤500g，尺寸≤200mm×100mm×25mm，便于手持操作和便携转移。
15. 理疗电极片的导电阻抗应不大于2000Ω。
16. 工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。
17. 具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。
18. 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。
19. 提供配套设备厂家原厂自产耗材。
20. ★可选配电极片固定装置。

**投标人条件**

1. 投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2. 投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。

3. 产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4. 付款方式：安装验收调试合格，正常运行后，付90％；余10％质保期满后支付。

5.设备保修期为三年，设备出现故障4小时内到达甲方现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。